## Hoja1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA
ANEXO 03 FORMATO PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
OBJETO: “COMPRA DE DOS (02) VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA TAB 4*4 DIESEL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DE LA ESE HOSPITAL DE LA VEGA – CUNDINAMARCA EN COFINANCIACION CON EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL CONFORME A RESOLUCION 0001490 DEL 20 DE JULIO DE 2025”
ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHICULO TIPO TAB 4*4 DIESEL |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL (CANT)
· Tipo de tracción: 4x4
· Tipo de motor: R2.2 CRDi
· Tipo de Combustible: Turbo Diesel
· Cilindraje (cc): 2400
· Nivel de emisiones: Euro 6
· Número de cilindros: 4
· Número válvulas: 16
· Potencia máxima (hp / rpm): 177 / 3.800
· Torque máximo (kgm / rpm): 44 / 1.500~2.500
· Caja de velocidades: Mecánica de 6 velocidades
· Dirección Asistida Eléctricamente (MDPS): Sí
· Frenos delanteros: De disco
· Frenos traseros: De disco
· ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos): Sí
· EBD (Distribución Electrónica de Frenado): Sí
· ESC (Control Electrónico de Estabilidad): Sí
· HAC (Asistente de Ascenso en Pendiente): Sí
· Luces delanteras Halógenas Luces diurnas (DRL): Sí
· Modelo 2025 o en adelante
ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBULANCIAS TAB
CARROCERIA
Dos compartimientos, uno para el conductor y otro para el paciente independientes con comunicación visual y auditiva entre sí.
Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior con útil de mínimo 1.0 metros de altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de “abierta”, con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 10%
En el compartimiento del paciente el vehículo cuenta con ventanas de vidrio de seguridad, con visibilidad únicamente de adentro hacia afuera y con dispositivo de martillo o de otro tipo para fracturarlas, en caso de necesidad.
Las dimensiones interiores del compartimiento del paciente para ambulancias 4x4, 4x2 y tipo Van son mínimo de 2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto.
El color de la ambulancia debe ser blanco, visible y de fácil identificación.
En todos los lados exteriores de la carrocería incluido el techo esta la leyenda “AMBULANCIA” fabricada en material reflectivo. En el aviso de la parte anterior externa d la carrocería, la palabra “AMBULANCIA”, tiene un largo mínimo del 90% del frente del vehículo y estar escrita en sentido inverso.
En los costados y en la parte posterior del vehículo debe llevar el nombre o logotipo de la entidad a la cual pertenece, la sigla TAB o TAM según el caso y el nombre de la entidad y del municipio sede del prestador de servicios de salud.
En los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia, tiene la “Estrella de la Vida”, de color azul o verde reflectivo, o el emblema protector de la Misión Medica de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 y las demás que la modifiquen, adiciones o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección Social .
Sistema Generador de energía eléctrica a partir del motor, tipo alternador, con potencia adecuada o varios de ellos, para lograr que todos los equipos funcionen de manera adecuada y en forma simultánea.
Mínimo dos beterías con una capacidad mínima total de 150 Amperios.
Mínimo dos tomacorrientes del tipo “Encendedor de Cigarrillo” identificados en el compartimiento del paciente.
Convertidos de 12 voltios corriente continua a 120 voltios +/-15% de corriente alterna, con mínimo dos tomacorrientes identificados en el compartimiento del paciente.
Un tomacorriente en el exterior de la carrocería debidamente protegido.
Cable conductor con polo a tierra y recubierto con caucho de mínimo 30 metros de longitud, con los extremos adaptados para alimentación eléctrica.
Funcionamiento A/C Delantero
Funcionamiento A/C Trasero
LUCES EXTERIORES
Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180° y de fácil observación con la luz del día.
En la parte trasera de la carrocería del vehículo debe llevar un Dispositivo de señalización óptica que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180° y de fácil observación con la luz del día,
Dos luces de delimitación: laterales blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
Dos luces de delimitación: laterales rojas intermitentes ambas distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo
Luz Antiniebla en el parachoques delantero
Luces Rojas Posteriores
Luces Direccionales
CONDICIONES GENERALES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO
Revestimientos interiores del compartimiento del paciente sin elementos afilados o cortantes, de material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes
Piso antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido al vehiculó
La silla del acompañante, debe ser de material lavable, contar con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda
Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional.
Con relación a la silla del personal auxiliador, tener cinturones de seguridad y protección para la cabeza y espalda
Leyenda de “este es un espacio libre de humo de tabaco u otro similar” y “use el cinturón de seguridad”, ubicada en el compartimiento del paciente.
Los gabinetes del compartimiento del paciente deben ser livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes. Deben tener sistema de puertas de material transparente, resistente, con anclajes seguros para evitar la apertura de las puertas
Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema respiratorio, rojo: sistema circulatorio, amarillo: pediátrico y verde: quirúrgico y accesorios
Entrepaños de los gabinetes que cuenten con un borde ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos médicos se caigan cuando el vehículo está en movimiento
Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia
Cuenta con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente. (luces paciente, luz de mesa, luz de cortesía, luz fría y luz de apoyo)
Tiene lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo
Barra pasamanos en el compartimiento del paciente fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo este en movimiento
Compartimiento aislado para los cilindros de oxigeno con monómeros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente.
Cuenta con extractor
Cuenta con ventilador
SISTEMA SONORO Y DE COMUNICACIONES DEL VEHICULO
Sirena como sistema principal de alerta
Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación.
Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud atreves del CRUE
Sistema de perifoneo externo como mecanismo de alerta o de información.
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO
Extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga 2.26 kg. Para cada uno de los compartimientos de la ambulancia /conductor paciente )
Chalecos reflectivos para la tripulación
CANTIDAD | ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
1 | Rueda de repuesto
1 | Llave de pernos o cruceta
1 | Tijera cortatodo
1 | Gato y equipo para sustitución de ruedas
1 | Señales reflectivas de emergencia
2 | Tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas
1 | Martillo
1 | Juego de cables de iniciación
6 | Destornilladores
1 | Alicate
1 | Palanca patecabra
6 | Llaves de boca fija
1 | Cuerda estática con Ganchos para tracción
1 | Llave expansiva
1 | Bisturí
1 | Botiquín vehicular
1 | Radio de Música
1 | Bloqueo central
1 | Sensor Reversa
1 | Cámara de Reversa
1 | Funcionamiento A/C Delantero
1 | Funcionamiento A/C Trasero
DOTACION VEHICULO
CANTIDAD | DOTACION EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TAB
1 | Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para adulto y pediátrico con fecha de vencimiento vigente
Características
· DIMENSIONES APROXIMADAS: 21x28,6x7,9 cm
· PESO APROXIMADO: 2,7 Kg. Sin batería Li/MnO 0,42 Kg.
· RESISTENCIA AL AGUA: IPX5
· RESISTENCIA A SOLIDOS: IPX5
· TEMPERATURA DE OPERACIÓN: de 0 a 50°C
· RESISTENCIA A VIBRACIONES: MIL-STD-810G, Método 516.6/ MIL-STD-810G,Method 514.6/EN1789 (Dispositivo médico para ser usado en ambulancias)
· GOLPES: (Dispositivo médico para ser usado en ambulancias)
· CAIDA LIBRE: EN1789 (Desde una altura de 0,75m) /IEC60068-2-32 (Desde una altura de 1.5m)
· PANTALLA: LCD TFT a color
· DIMENSIONES MINIMO: 5 pulgadas
· RESOLUCION MINIMO: de 800 x 480 pixeles
· ENERGIA: Batería desechable de Li/Mno. Duración de la batería de uso continuo de hasta 12 horas.
· Una batería nueva y completamente cargada entrega hasta 300 descargas a 200J o 200 descargas a a360J
· PARCHES: Área de superficie activa: 12.8” (83cm2) (adulto) / 6.7” (43cm2) (pediátrico)
· DATOS ALMACENADOS: Eventos: Hasta 100 eventos
· Hasta 8 horas de formas de ondas consecutivas de ECG
· Grabación de voz: hasta 3 horas
· Exportación de datos: mediante USB
· DESFRIBILADOR: Forma de onda: Bifásica truncada
· Exactitud de energía: +2 Jor 15%
· Entrega de la descarga: Mediante parches de desfibrilación
· MODO DEA (AED): Salida de energía: Configurable por el usuario
Serie de descarga DEA: Nivel de energía para adulto: 100 a 360J configurables / Energía para pacientes pediátricos: 10 a 100J configurable
Serie 1,2,3 configurable
La configuración de fábrica cumple con la guía 2015
· COMPRESION RCP: Profundidad de comprensión: Rango de medición de 0 a 8 cm
Tasa de compresión: Rango medio de 40 a a160 compresiones por minute
Tiempo de interrupción de 0 a 300 s
1 | Fonendoscopios adultos
· Tubo flexible de forma de “Y”, con una longitud de 50 cm como mínimo
· Auriculares ergonómicos
· Diafragma acústico de mínimo 4cm de diámetro que proporcione alta frecuencia
· Pieza receptora en forma de campana de mínimo 3 cm de diámetro, con conector para adaptarse al tubo; para paciente adulto, pediátrico y neonato
Anillo anti-frio para los receptáculos Libre de latex
· Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia, (entre 20 y 500 Hz) con baja distorsión del sonido
· Alta sensibilidad acústica Olivas ergonómicas y lavables
1 | Fonendoscopios pediátrico
· Tubo flexible de forma de “Y”, con una longitud de 50 cm como mínimo
· Auriculares ergonómicos
· Diafragma acústico de mínimo 4cm de diámetro que proporcione alta frecuencia
· Pieza receptora en forma de campana de mínimo 3 cm de diámetro, con conector para adaptarse al tubo; para paciente adulto, pediátrico y neonato
Anillo anti-frio para los receptáculos Libre de latex
· Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia, (entre 20 y 500 Hz) con baja distorsión del sonido
· Alta sensibilidad acústica Olivas ergonómicas y lavables
1 | Tensiómetros adultos
· Manómetro incorporado con un rango de medición de 0 a 300 mmHg
· Exactitud de medición de +-3mmHg
· División de escala de 2 mmHg o menor
· Pantalla con diámetro mínimo de 45mm con escala de lectura legible
· Cubierta del manómetro anti impacto
· Perilla de insuflación con válvula de liberación de aire y sistema de seguridad que impida la salida del mismo
· Manguera que une la perilla con el brazalete
· Brazaletes “Para adulto/pediátrico/adulto grande u obeso “ De tela reutilizable con sujetador tipo Velcro, de fácil lavado y desinfección.
· Fabricados en nylon o en tela no conductiva
· Con bolsas de insuflación libres de látex. Libre de látex y mercurio Estuve protector para guardar y trasportar el equipo
1 | Equipo eléctrico de aspiración de urgencias con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños) ASPIRADOR DE SECRECIONES (SICCIONADOR).
· Reservorios con tapa sistema de seguridad que evite el retorno de fluidos Rango de capacidad de reversorios de 3-4L.
· Válvula para regular el nivel de succión Vacuómetro integrado con escala en mmHg
· Presión de succión de mínimo de 650 mmHg
· Presión de succión máxima de 700mmHg
· Tubo de conexión a paciente de mínimo 3 m de longitud Flujo de succión por medio de pedal
· Nivel de ruido menor a 65 dB
· Sistema de seguridad que evite el ingreso de fluidos al motor
· Bomba de operación libre de aceite preferiblemente
1 | Aspirador nasal manual
1 | Glucómetro
· Equipo portátil con pantalla LCD
· Con puerto para tira reactiva de prueba Rango de tamaño de la muestra de 1-10ul
· Rango de medición entre 10 a 600mg/dl o mas amplio
· Tiempo de prueba menor a30 segundos
· con capacidad de memoria de al menos 150 pruebas
· con capacidad de transferir datos al computador
· auto calibración antes de cada medición
· Alarma de batería baja
· Apagado automático
1 | Torniquetes para el control de hemorragias
1 | Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad correas para asegurar el paciente, que garantice la rigidez, resistencia a la corrosión, con colchoneta de 10cm de espesor, forrada en material sintético de fácil lavado.
· Tiradores ergonómicos Barandas laterales de seguridad abatibles
· Superficie de dos planos
· Con control de altura y de movimiento de los planos que permita las posiciones de trendelenburg y trendelenburg inverso de 12° como mínimo
· Rango de altura mínimo de 66 cm a 85 cm
· Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas
· Soporte de peso mínimo de 180kg
· Con protección contra choques en las cuatro esquinas
· Con soporte para atril en las partes superior e inferior
· Con colchoneta en polímero de alta densidad con un espesor mínimo de 5 cm repelente a líquidos, no inflamable, lavable
· Estructura metálica resistente al uso y a la corrosión, con acabado en material que no conduzca la electricidad.
1 | Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.
Camilla para primeros auxilios con tendido en lona y estructura metálica
Camilla cervical media tabla en madera, tabla cervical en polipropileno de alto impacto CAMILLA FEL + INMOVILIZADOR CABEZA + ARNES+SEÑAL+ GANCHO
Material
Peso-6.5kg
Medida-183x45x5
Capacidad de carga130kg
Arnés 8 puntos de sujeción con sesiones reflectivas
Translucida permite toma de Rayos X
Agarre Dieciocho (18) manijas
Inmoviliza la cabeza del paciente evitando su movimiento tiene dos correas ajustables.
1 | Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular
1 | Atril porta sueros de dos ganchos
1 | Silla de ruedas portátil, liviana y plegable con una capacidad de carga de mínimo 120 kg deberá tener mínimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
1 | Pinzas de maguil
1 | Tijeras de material o corta todo
1 | Riñonera en acero inoxidable
1 | Pato mujeres en acero inoxidable
1 | Pato hombres en acero inoxidable
1 | Lámpara de mano ( linterna) con baterías de repuesto
1 | Manta térmica aluminizada
1 | Un termómetro clínico.
1 | Una perilla de succión
1 | Una lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto
1 | Contenedores para la clasificación y segregación de los residuos generados
1 | Oxigeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.
SISTEMA DE OXIGENO COMPUESTO POR
(1) Cilindro de oxigeno de 3.5 m3 en aluminio
(2) Dosificado para oxigeno graduado de 0 a 15 LPM(flujometro)
(3) Toma de pared para oxigeno
(4) Bala de oxigeno portátil 0.5m3 en aluminio
2 | Inmovilizadores cervicales graduables adulto
2 | Inmovilizadores cervicales graduables pediátrico
1 | Inmovilizadores laterales de cabeza
1 | Inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores
1 | férulas de cartón o de plástico o maleables para el brazo, antebrazo, pierna y pie; vendas de algodón, vendas de gasa, vendas triangulares y vendas elásticas (varios tamaños)
1 | Resucitador pulmonar manual pediátrico/ AMBU PEDIÁTRICO CON MASCARA Y BOLSA DE RESERVORIO
· Volumen expulsado 450ml
· Volumen del reanimador 635 ml
· Dimensiones (longitud x diámetro): 234x99mm
· Peso, incl., deposito, tubo de O2 y mascarilla: 215 g
· Válvula limitadora de presión: 4,0 kPa (40 cm H2O)
· Conector de paciente:
· Externo:22 mm macho (ANSI/ISO)
· Interno: 15mm hembra (ANSI/ISO)
· Conector espiratorio (para la conexión de la válvula de PEEP):30 mm macho (ISO)
1 | Resucitador pulmonar manual adulto / AMBU ADULTO CON MASCARA Y BOLSA DE RESERVORIO
Volumen 1475 ml. – volumen tilda de 700 ml
· Dimensiones (largo x diámetro) 291mm x 128 mm (11.45 pulg. X 5 pulg.).
-El volumen De la Bolsa Del Depósito De Oxigeno Es De Aproximadamente 2600Ml
· Conector del paciente: exterior 22 mm (iso ) interior 15 mm (iso)
· Conector espiratorio (para válvula peep): 30 mm macho (iso)
· Fugas (ambas direcciones) no se puede medir
· Mascarilla de silicona no. 5 ( usos limitados )
1 | Monitor de signos vitales básico
- Monitor con pantalla de 8” como mínimo
- Con monitorización de parámetros (ECG, NIBP, SPO2,TEMP, respiración ) de forma numérica y por visualización de ondas
- Con accesorios para adultos y pediátricos (sensores y brazaletes)
- Batería con autonomía de mínimo de 3 horas
- Despliegue de tendencias de 24 horas como mínimo
- Con alarmas visuales y audibles, mensajes de error, y silenciador de alarma
- ECG que permita seleccionar 3 o 5 derivaciones
-
Los equipos biomédicos deben de contar con sistema de fijación al vehículo sin detrimento de su operación
CANTIDAD | MEDICAMENTOS E INSUMOS
1 | Oxigeno medicinal
1 | Aditamiento supraglótico de varias tallas adulto y pediátrico
VALOR TOTAL |  | 0 | 0 | 0